郑州市第八人民医院体检中心呼气试验耗材采购项目询价公告

郑州市第八人民医院体检中心呼气试验耗材采购项目进行询价，欢迎具有资质和服务能力的优秀单位参加。

一、项目说明

1.1项目名称：郑州市第八人民医院体检中心呼气试验耗材采购项目；

1.2资金来源：自有资金； 
1.3控制价：45000元（尿素【13C】78元/份；尿素【14C】60元/份）；

1.4采购范围：（具体数量参数见第二项采购需求）；

1.5供货期限：分批供货，签订合同后 7 天内完成首批供货，后续订单收到后24小时内确认，48小时内送达，服务期一年；
1.6服务地点：采购人指定地点；

1.7质量要求：合格，符合国家、行业相关标准及要求。

采购需求

一、¹³C-尿素呼气试验试剂盒技术参数 

1. 试剂规格

（1）单人份：¹³C尿素75mg；同时满足儿童和成人使用

（2）单人套装标配：¹³C尿素胶囊/胶囊剂、底气集气袋、样气集气袋 

（3）集气耗材要求: 集气袋容积≥120ml，内置单向止回阀，吹气后自动密封，无漏气，检测异常时可进行二次检测；无需识别条码，减少操作流程 

2. 检测性能指标 

（1）服药等待采样时间≤30min，禁食2h即可检测

（2）诊断临界值DOB=4‰，配套专用校准品；同批次试剂DOB批间偏差≤±0.5‰，批次内变异系数CV≤3% 

（3）重复性：对含有约3.0%CO，D0B(%。)=0的一组标准样本进行10次测量的平均值应不超过±0.3%o：10次测量的标准误差应不超过0.3%。

（4）精确性：对含有约3.0%C0。，D0B(％。)≈2.0标准样本进行10 次测量的标准误差应不超过0.3%；10次测量的平均值与标准样本标示量的偏差应不超过±1.5%。

3. 储存运输条件 常温储存2～30℃，无需冷链冷藏；产品有效期≥24个月，常温物流稳定，提供稳定性验证报告。 

4. 设备兼容匹配本院在用¹³C红外光谱分析仪，厂家出具设备适配验证文件。 

5. 2-3分钟测量一组样本及时获得检测结果，一次可插入6组样本，自动批量检测，批量打印检测报告；仅需20分钟预热时间，快速启动。

6. 质控配套每批次附带出厂质控合格证书，可配套阴、阳性质控品，支持医院室内质控、室间质评工作。 

二、¹⁴C-尿素呼气试验试剂盒技术参数

1.试剂规格

（1）标准单人份¹⁴C尿素胶囊放射性活度0.75μCi（27.8KBq），单粒独立铝箔密封，杜绝泄漏污染。 

（2）单人套装标配：¹⁴C尿素胶囊、专用集气卡、集气剂、一次性吹气导管。 

2.检测性能

（1）仅需单次呼气采集，无需采集底气 

（2）仪器本底计数≤50CPM，标准源测量相对误差≤10%，探测效率≥15% 

（3）诊断灵敏度≥95%，特异性≥95%，诊断准确率≥95% 

（4）计数时间设置：按下要设置的测量时间按键（1分钟、2分钟、3分钟、5分钟、10分）

3.辐射安全与包装

外包装印制标准放射性警示标识，配套辐射防护说明书、放射性废弃物处置指引。 

4.储存有效期

常温避光2～30℃保存，无需冷藏；有效期≥24个月。 

5.生产质控

 生产线具备放射性药品GMP认证，每批次提供放射性药品批放行检验报告。 

6.废物适配

配套集气卡易收纳，适配医院放射性废物专用暂存袋，满足生态环境部门辐射废物管理要求。

7.设备适配

试剂可兼容本院现有¹⁴C液闪/闪烁计数检测仪，出具兼容证明。 

 8. 吹气管一次性无菌独立包装，无异味、无塑化剂析出
三、响应人资格要求
响应人必须满足响应资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

3.1响应人须具有独立法人资格,营业执照合格有效；

3.2信誉要求：

投标人通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”→“失信被执行人”→跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业，并提供查询结果，有失信记录的将被取消投标资格；

3.3遵守国家有关的法律法规和政策，近三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪行为；

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的响应；

3.6响应人签订合同的同时签订廉洁从业承诺书；

3.7本项目不接受联合体响应。

3.8本项目特定资质要求：
生产厂家——营业执照（经营范围含放射性药品生产）、放射性药品生产企业许可证、放射性药品经营企业许可证、产品注册证书、辐射安全许可证。

配送能力证明：自有/委托配送商的运输资质、车辆、押运人员证件、储运质量协议

四、响应文件中应包含内容
4.1 营业执照副本复印件；

4.2项目报价单（需加盖公章）；

4.3项目实施方案；

4.4响应文件资料。

4.5响应文件份数：响应文件壹份；

4.6响应文件应采用胶装方式进行装订，不得出现活页、散页现象。密封袋上应体现项目名称、公司名称；
五、招标文件获取方式

http://www.zz8y.com/自行下载
响应文件提交的截止时间及地点

6.1本通知发出后公示5个工作日，响应文件递交截止时间2026年7月15日上午10时00分；逾期送达的响应文件，采购人不予受理；

6.2响应文件递交地点：郑州市第八人民医院宜居健康城院区保障用房楼2楼会议室（郑州市荥阳健康园区康体西路与京城路交叉口东南角）；

七、响应文件开启时间及地点

开标时间：2026年7月15日上午10时00分
开标地点：郑州市第八人民医院宜居健康城院区保障用房楼2楼会议室（郑州市荥阳健康园区康体西路与京城路交叉口东南角）
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八、公告媒介

http://www.zz8y.com/

九、联系人及联系方式
采购人名称：郑州市第八人民医院

地 址：郑州市荥阳健康园区康体西路与京城路交叉口东南角

联 系 人：张女士
联系电话：18940279298          

郑州市第八人民医院

                                2026年7月9日
郑州市第八人民医院体检中心呼气试验耗材采购项目

投 标
文
件

投标人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
 
     年     月    日

附件1
一、报价一览表  
                                               金额单位：元
	序号
	设备名称
	品牌
	规格
	单价
	数量
	备注

	1
	尿素【13C】
	
	
	                                                                                                                                                                                                                                                    
	
	

	2
	尿素【14C】
	
	
	
	
	

	总价
	


以上报价包含运输、人工、税金等全部费用。
附件2：
二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：                                
单位性质：                                  
地址：                                      
成立时间：
           年        月         日
经营期限：                                  
姓名：       性别： 
  年龄： 
职务：      
系                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
投标人：                     （盖单位章）

      年      月       日
（二）授权委托书
本人     （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                     （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至询价有效期期满。 
代理人无转委托权。 
                               投标人：                （盖单位章）
                               法定代表人：                （签字）
       身份证号码：                        
                              委托代理人：               （签字）
       身份证号码：                        
     联系方式：                          

      年      月       日
注：后附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
附件3：
三、投标人资格证明文件
（格式自拟）
附件4：

技术参数偏离表及设备参数

（技术参数偏离表格式自拟）
附件5：

廉洁承诺书
为增强医院和合作单位双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境；预防违法违纪行为的发生,维护医院、合作单位及患者等的合法权益。根据我国有关法律法规和廉洁自律相关规定，签订本承诺书并予以共同遵守：

一、双方严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

二、合作单位履行合同中，应自觉遵守国家和地方有关法律法规，严格执行合同条款,不以次充好,不降低产品质量，做到诚信经营。

三、双方共同承诺坚决遵守不行贿、不受贿，杜绝不廉洁行为,做到廉洁自律。

四、严禁提供以下影响公正竞争条件的捐赠：与选购商品(服务)挂钩、提供旅游或变相旅游、向医院有关部门或个人捐赠以及拉拢医务人员而要求提供商业数据统计信息。

五、严禁向医院医务人员支付药品、医疗器械、医院耗材等医疗产品的回扣。

六、严禁向医务人员介绍患者购买医药产品给予提成。

七、严禁组织医务人员到营业性消遣场所进行消遣活动。

八、严禁以各种名义、各种形式向医院医务人员及其亲友提供现金、有价证券、支付凭证或珍贵礼品进行贿赂。

医院与合作单位双方应严格规范执业行为，共同作出以上承诺。自觉接受社会和人民群众的监督，也欢迎大家对我们医院的工作提出宝贵的意见。

监督电话：0371-80953979

郑州市第八人民医院              投标单位签字：

年     月     日

附件6：

售后方案
附件七

承诺书

郑州市第八人民医院：

（公司名称）       参加       （项目名称）      ，根据文件的规定郑重声明如下：
1.我单位负责人与其他参与本项目的供应商单位的负责人非同一人。

2.我单位与其他参与本项目的投标供应商不存在直接控股关系或管理关系。
我方愿意承担因违反上述任意一条规定所引起的一切法律后果。
特此声明！

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：
附件八：投标人认为需要提供的其他资料（格式自拟）
